- 货物需求一览表、技术要求

注意：技术规格中标注“*”号的为重要技术条款或技术参数，必须提供技术支持资料，对这些重要技术条款或技术参数的任何负偏离或无技术资料的，将导致其投标被否决。

“超高效聚合物色谱系统”需求参数及售后及其他服务要求

- 1.超高效聚合物色谱系统一套，用于环境样品中复杂有机物进行分子量及有机小分子污染物的定量分析。仪器应包括四元低压泵、自动进样器、柱温箱、在线脱气机、检测器等单元构成。

- 2.工作条件：电源：220 V ± 10%, 50 Hz 温度：4.0~40.0 °C  湿度： 20%~80%，无冷凝。

- 3.技术性能溶剂管理器

- 3.1要求色谱泵是一体式独立柱塞，是数控直线驱动色谱泵技术，是无需阻尼器多压力传感器反馈回路。

- 3.2梯度模式是四元梯度低压混合，1~4路溶剂任意混合，流动相压缩补偿需自动、连续。

- 3.3具有集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理。

- 3.4 *泵压力传感器反馈回路：应不少于2路。

- 3.5流动相可设置的流速范围在 0.010~2. mL/min，增量不大于0.001 mL；最大操作压力不低于15,000 psi（或104MPa）。

- 3.6梯度延迟体积不大于300 μL（包括标准100 uL混合器）

- 3.7 *流速精度小于等于0.075% RSD；流速准确度±1.0%；混合波动（基线噪音）小于1.0 mAu；混合准确度：±0.5%。

- 3.8混合精度要求≤0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），结果需要在调试现场任意同一样品6次重复进样的结果。

- 3.9 *梯度变化模式：至少有预编10种以上梯度曲线，应该包括线性、步进、凹线、凸线等多种梯度变化类型。

- 3.10泵密封清洗：需要配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆。

- 3.11系统耐受pH范围应在2~12内。

- 4.样品管理器

- 4.1进样体积范围通用范围应在0.5~50.0 μL之间，需要能扩展至0.1~250.0 μL。

- 4.2应具有多种进样针清洗模式，要有一体化、主动式、可编辑等模式。

- 4.3进样托盘数不小于2个。样品容量要求大于90孔样品托盘。

- 4.4进样准确度：±0.2 μL； 进样线性：>0.999；进样精度：在2.0~50.0 μL 进样范围内不大于0.5% RSD。

- 4.5样品室温度范围：4.0~40.0°C，样品交叉污染：<0.005%。

- 5.柱温箱

- 5.1柱温箱需要具有色谱柱历史追踪，追踪内容至少要包括色谱柱测试报告及填料特性、近50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息。

- 5.2温度控制范围：20.0~90.0°C，步进不大于0.1°C；

- 6.紫外/可见光检测器

- 6.1波长范围：要求在190~700 nm范围内；带宽：≤5 nm；波长准确度：±1 nm ；波长重现性：±0.1 nm。

- 6.2测量范围：0.0001~4.0000 AU。

- 6.3检测通道：至少2个。

- 6.4要求基线噪音不大于6.0×10-6 AU；基线漂移不大于5.0x10-4 AU/hr；吸收范围0.0001~4.0000 AU线性范围应在0.0001~2.5 AU；

- 6.5光源：氘灯 寿命不小于2000小时。

- 6.6采样频率不低于80 Hz。

- 6.7 *要求分析流通池为10 mm；池体积10-17µL，流通池耐压不低于1000psi。

- 7.色谱软件

- 7.1软件需要是在当下通用的Windows操作系统下通畅运行。

- 7.2软件要求是原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。软件需要有图文数据管理的数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联要由软件自动建立。

- 7.3报告格式的编辑和排版：结果报告具有有单个报告和综合报告。

- 7.4软件应具有操作向导模式和在线帮助功能，能需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

- 7.5具有数据安全性：符合法规的要求。登录时输入用户名和密码，能实现每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止数据的误删除。

- 7.6能支持多种定量曲线方式。

- 7.7原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

- 8.配置清单

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效聚合物色谱主机 | 包含四元低压泵、柱温箱、在线脱气机等单元 | 1 |
| 2 | 样品管理器 | 自动进样器；随机不少于5根色谱柱 （C18杂化或硅胶填料）；预开口2ml进样小瓶至少1000套。色谱柱柱前在线过滤器不少于5个，0.2UM筛板不少于50包 | 1 |
| 3 | 紫外检测器 | 要求检测波长范围为190～700nm，采用高能量氘灯做光源，使用寿命至少2000小时以上 | 1 |
| 4 | 辅助备件 | 多功能全自动进样器 1套，可用于GC或HPLC等色谱仪器，备用柱塞泵头至少2套 | 1 |
| 5 | 数据采集和处理 | 计算机：数据采集和分析软件 | 1 |

- 9.服务及售后

- 9.1 仪器在调试通过后提供至少1年保修服务。

- 9.2 仪器厂商在接到最终用户报修通知的4小时内应答，48小时内工程师上门服务；

- 9.3 仪器厂商应负责在现场培训买方的技术人员、操作和维护人员。

- 9.4 *仪器厂商在中标后，需保障能够按时派出不少于3名售后服务工程师为招标人提供到场服务。所提供仪器为厂家原装，配套原厂生产色谱柱，主机和耗材均不接受贴牌产品，以保证售后服务的一致性。

- 9.5 提供所投标产品原厂出具的详尽的、可被验证的说明书。