
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海应用物理研究所
离子色谱仪采购项目
招  标  文  件
招标编号：OITC-G250301724
采购人：中国科学院上海应用物理研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年7月
目录

3第一部分 投标邀请


7第二部分 投标人须知资料表


11第三部分 投标人须知


25第四部分 合同格式


25第五部分 合同特殊条款


31第六部分 附件


60第七部分 资格审查和评标办法


65第八部分 采购需求





第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	离子色谱仪
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 离子色谱仪

技术要求：

1．总体要求
1.1★该设备双系统适用于针对特殊样品，采用二维离子色谱法检测阴离子的同时，可同步实现阳离子的高效检测。 

1.2★此外，设备针对镧系金属离子也具备分离与检测能力，可实现镧系金属（La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 等）的有效分离与分析，投标商需提供相关证明文件。

1.3系统整体功能先进，可实现多样品分析自动化。

2．工作条件
2.1 工作电源：220 V，50 HZ

2.2 环境温度：5-45 ℃；
2.3 湿度范围：20-80%相对湿度
3．系统配置要求

3.1在一套离子色谱仪中包含高压泵3套、在线淋洗液脱气系统3套，在线样品脱气系统2套、智能电导检测器2套、长寿命低噪音化学抑制器、电子六通道进样阀2套、原装进口蠕动泵、柱温箱、色谱柱、系统操控工作站1套、数据处理系统1套。

3.2 #整套系统无需任何气体辅助。
4. 具体技术要求

4.1双柱塞串联高压泵：

4.1.1类型：智能芯片型串联双活塞泵，能自动优化流速

4.1.2★流速范围：0.001-20 mL/min
4.1.3最小步进：0.001 mL/min

4.1.4★流速精确度：<0.1 ％

4.1.5最大耐压：35 Mpa

4.1.6两套内置在线淋洗液真空脱气装置

4.1.7两套内置在线样品真空脱气装置

4.2 柱恒温箱：

4.2.1 可以容纳两套250 mm色谱柱及保护柱

4.2.2 前拉式面板，方便色谱柱及进样阀装卸维护

4.2.3 #温度范围：5-80 ℃

4.2.4 #温度精度<0.05 ℃
4.2.5控制幅度：0.1 ℃
4.3 智能电导检测器：

4.3.1 ★分辨率≤0.005 nS/cm，信号输出范围：0-16000 µS/cm

4.3.2#温度稳定性：≤0.001 ℃
4.3.3电子噪音<0.1 nS

4.3.4温度补偿：0-5% / K

4.3.5池体积：≤0.8 μL

4.3.6#基线噪音：﹤0.3 ns/cm（带色谱柱、抑制器正常工作时）需提供证明材料

4.3.7需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训

4.3.8线性偏差<0.1%

4.4抑制器

4.4.1★抑制背景总电导小于5.0 µS
4.4.2最大耐压：2.5 MPa，防止压力过高损坏抑制器

4.4.3内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警

4.4.4★抑制器提供10年以上质保，由厂家提供承诺函
4.4.5★采用填充床或柱抑制器，不采用外置抑制器
4.5紫外检测器：

4.5.1#类型：专业紫外/可见二极管阵列检测器

4.5.2测量原理：二极管阵列

4.5.3阵列数：1024阵列

4.5.4波长：190~900 nm

4.5.5带宽：±0-50 nm (1nm步长)

4.5.6#波长稳定性：±1 nm

4.5.7★柱后衍生加液装置，加液精度不低于1/10000
4.6紫外检测通道扩展模块

4.6.1包含高压泵、六通阀等，可扩展为第三通道，为紫外检测器专用分析通道

4.6.2★该功能扩展单元需与阴阳离子通道共用同一主机控制，以实现多种检测结果的数据高效整合

4.7自动进样器

4.7.1样品位数≥90位

4.7.2 #进样体积1μL-10 mL

4.8色谱工作站：

4.8.1★功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全复合GLP、FDA等认证标准；能够自动积分和处理数据

4.8.2同时提供制造厂原版中文和英文色谱控制软件

4.8.3数据处理系统

4.9淋洗液
4.9.1可配置18.2兆欧的超纯水模块或者淋洗液发生器
4.9.2★配置发生器或超纯水（18.2 MΩ）模块提供10年以上质保，由厂家提供承诺函

配置清单（主要部分）

离子色谱仪主机（双泵双阀）                             1台

紫外检测通道（单泵单阀）                               1套

原装进口蠕动泵                                         1套

电导检测器（含电导池）                                 2套

紫外检测器（含吸收池）                                 1套

阴离子分析柱及保护柱                                   1套

阴离子抑制器                                           1套

阳离子分析柱及保护柱                                   1套

阳离子抑制器                                           1套
镧系金属色谱柱                                         1套

镧系金属保护柱                                         1套

微量进样器                                             1台

数据处理系统（软件）                                   1套

数据工作站                                             1套                                           

试剂和耗材

溶剂瓶（2L）                                           6个

样品管100个/包                                         5包

蠕动泵管滤芯，5个/包                                   10包

在线过滤器滤膜，10片/包                                 5包

试剂包括                                               1组

镧系金属分离检测                          
（二）质保及售后服务：

1 质保期：

原厂质保1年以上，质保期满之后，工程师提供3年的免费上门维修服务；

2 基本保修服务条款：

2.1 保修依据与范围：凭产品保修卡，按照生产厂家规定的保修期限、保修内容，及供应商作出的其他承诺条款，提供保修服务；

2.2 技术支持保障：提供全天 24 小时电话技术咨询服务；

2.3 响应与处理时效：收到用户通知后，2小时内响应；48 小时内到达现场并解决问题。
2.4 技术支持，仪器到货前安排工程师上门指导实验室条件，仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作。仪器使用终生提供专业的技术支持；

2.5 负责在采购方进行现场的设备安装调试和培训；确保培训人员经培训后能正

常使用上述所有设备。

2.6 供应商在有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

（三） 订货数量：

 1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   交货地点：用户指定地点。  

   交货日期：合同签订后1.5个月内。
（五）付款方式：                                         

   第一笔：合同签订后，甲方向乙方支付50％的合同款项，作为预付款。

   第二笔：乙方完成发货， 且标的物已到达指定地点， 经甲方确认后向乙方支付30％的合同款项，作为进度款。

   第三笔：完成最终安装调试并通过甲方验收，乙方开具合同金额20％的增值税专用发票并提供合同金额5％的见索即付的质保保函（有效期为通过验收之日起24个月， 保函格式需经甲方同意，保函开具银行限国有商业银行、股份制商业银行，不接受农商行、村镇银行等小金融机构。）甲方向乙方支付剩余20％的合同款项。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。
62
86

