东方国际招标有限责任公司

[image: image1]                                           
中国科学院上海应用物理研究所

钛宝石飞秒激光器采购项目

招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230300571
东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年10月
第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	钛宝石飞秒激光器
	1套
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 钛宝石飞秒激光器
技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）
1.2 如有特殊要求应逐项列出有关工作环境条件的要求

1.3 如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等

设备用途：

2.1 拟采购的一套钛宝石飞秒激光器是用作和频振动光谱的光源。拟采购的钛宝石飞秒激光器经过分束后可以产生一束可见脉冲与一束红外光脉冲，可以用来搭建和频振动光谱仪，具备表面或者界面分子的和频光谱的定性定量分析检测能力。

技术规格：

*3.1 中心波长：800 ± 10nm

*3.2 带宽：> 10nm (FWHM)

*3.3 放大器单脉冲能量：≥7mJ

*3.4 脉冲宽度：<100fs

*3.5 重复频率：1 kHz

#3.6 功率稳定性（RMS）：≤0.5%(8小时)

#3.7 光束质量：<1.5 ( M2)     

#3.8 光束直径：~10mm 

#3.9 偏振态：水平

3.10 激光器经过分束后能产生一束红外光脉冲，要求拟采购的钛宝石飞秒激光器含有配件：OPA元件、DFG元件和SFG元件。

3.11 激光器采用模块化设计，所有模块密封；具备完整的激光监控系统及软件，包含系统自检、安全闭锁、光谱及各模块状态实时监测功能。

产品配置要求

 钛宝石飞秒激光器 1套:钛宝石飞秒激光器1台，OPA元件25个、DFG元件5个和SFG元件20个。
提交文件
5.1 设备说明书和设备总图

5.2 设备安装布置图

5.3 培训手册

5.4 合格证书

5.5 备品备件和易损件图纸及清单

5.6 装箱清单

6. 选购附件、备件及消耗品

6.1 当投标人满足甲方在此设备使用过程对OPA元件、DFG元件、SFG元件服务需求时，甲方有权按照投标价格增加购置。
（二）质保及售后服务：

1. 验收 

1.1 技术资料

1.1.1 提供设备出厂合格证明文件；

1.1.2 提供设备操作与维护手册、电气原理图、设备手册、软件安装及使用说明书等。

1.2 安装调试及验收

1.2.1 安装调试：设备制造商负责设备安装调试；签订合约后，设备制造商需派遣专业人员了解客户的客观安装条件，确定设备的具体安装位置是否符合设备使用要求。实验室和光学平台的长宽尺寸见图1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2.png]RhiBiR
olTC





图1：实验室及光学平台尺寸图

1.2.2 验收：设备制造商应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准；采购方按照本项目的采购文件、投标文件和合同的要求进行验收。仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，供应商向采购人提供详细的验收标准、设备说明书，并以此进行验收；设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。

2．操作培训

安装调试设备完成后，安排操作培训，主要内容包含设备的日常操作、参数测量、设备维护以及一般故障排除。

3．质保及服务

3.1 设备制造商具有专业售后服务及技术保障团队

3.2 设备自终验收后，进入质量保证期，质量保证期整机为3年（自用户最终验收签字生效之日算起）

3.3 设备保修期过后，制造商具备能力终生提供广泛而优惠的备件供应和技术支持

3.4 质保期内提供一次免费移机服务

（三） 订货数量：

 钛宝石飞秒激光器系统 1套。

（四） 交货地点：

 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

（五）交货日期：

   合同签订后10个月内

执行的相关标准

  GB/T19001-2016质量管理体系
6.5m





3.5m





6.0m





1.5m





光学平台








3

