# 第四章 项目需求

## 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超薄切片机 | 1套 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

## 二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

## 三、具体要求：

### 《一》技术要求（以下内容需逐条进行响应或应答）

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 切片机主机 | 1 | 台 |
| 二 | 通用样品夹 | 5 | 个 |
| 三 | 扁平样品夹 | 1 | 个 |
| 四 | 锁样工具 | 1 | 个 |
| 五 | 钻石刀（35°，3mm） | 1 | 把 |
| 六 | 体视显微镜 | 1 | 台 |
| 七 | 减震工作台 | 1 | 套 |
| 八 | 修块接口 | 1 | 个 |
| 九 | 通讯协议接口 | 1 | 个 |
| 十 | 处理器 | 1 | 台 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 对样品进行纳米级切片。应用于生物组织分析研究，为其提供快速质优的组织切片。 |  |
| 2 | 性能指标 | 1. | 样品臂运动 |
|  |  | ▲1.1 | 切片厚度范围：30～200nm； |
|  |  | ★1.2 | 切片速度控制范围：0.1～99.9mm/s； |
|  |  | 1.3 | 样品前进范围：至少三档可选， 0～100nm（步进1nm）, 100～2500nm（步进10nm），2500～50000nm（步进500nm）； |
|  |  | ▲1.4 | 切片原理（变速器）：重力切片（与重力耦合）； |
|  |  | 1.5 | 回程速度：至少低中高三档可选； |
|  |  | 2. | 独立控制的照明系统 |
|  |  | ▲2.1 | 亮度可控的LED背光，亮度可控的LED顶照光，亮度可控的LED样品透射光。 |
|  |  | 3 | 刀座运动 |
|  |  | 3.1 | E-W运动（马达驱动）：25mm，按钮连续性控制 |
|  |  | 3.2 | N-S运动（马达驱动）：10mm，按钮连续性控制，可调节步进（0.1～15μm） |
|  |  | 3.3 | 刀座控制样品切片前进范围：100～2500nm（步进100nm），2500～50000nm（步进500nm） |
|  |  | 4 | 弧形样品架运动 |
|  |  | 4.1 | 优中心运动±22°共心倾转，样品夹具可360°旋转 |
|  |  | 5 | 刀架运动： |
|  |  | 5.1 | 360°旋转，刻度±30，且刀的角度在-2°至14°范围内可调(刻度≤1°) |
|  |  | ▲6 | 光学系统：放大倍数9.6×～76.8×体视镜 |
|  |  | 7 | 处理器；含PC主机，windows10或以上操作系统 |

### 《二》商务要求：

★1、交货地点：广州市生物岛螺旋二路15号研发楼

★2、交货期：国产产品在签订合同3个月后交货；进口产品在办理免税后的3个月内交货。

★3、报价方式及要求：

（1）本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。进口产品与服务报CIP指定交货地点人民币免税价（不含关税、增值税），外贸代理费、清关杂费等由中标人承担；对原产于境外的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的报项目现场人民币含税价。报价中需包括向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、运输费、保险费以及所有至项目现场的其他相关费用。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同（1）。

（4）投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

（5）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

★4、进口产品必须提供原厂有效授权书。国产产品无需提供。

★5、付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：

80%凭合同要求单据支付；

20%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

6、质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供仪器设备的保修期三年（保修期内负责维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年内升级服务。

- ★验收后，根据甲方需要搬迁的，提供第二次免费搬运、保险服务及后续的安装调试服务。

7、培训要求：

（1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

（2）投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

（3）至少一次厂家工程师到采购人现场培训，必要时提供培训资料及课件；培训至采购人可以熟练操作为止。

8、运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

9、安装、调试及验收：

（1）合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

（2）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

（3）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

（4）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都包含在总价中，无需采购人另行支付费用。

10、质量及知识产权要求

（1）投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

（2）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

（3）知识产权归属：投标人应承诺基于本次招标项目如产生新的技术成果及知识产权归招标人所有。