中国科学院深圳先进技术研究院

招标项目信息：
	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额

（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	1
	共聚焦显微镜
	1套
	否
	260
	260
	工业


（一）技术要求：

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	数量
	单位

	
	激光器（≥4激光）
	1
	套

	
	共聚焦扫描模块（≥4通道检测器）
	1
	套

	
	高分辨率模块
	1
	套

	
	显微镜主机 
	1
	台

	
	活细胞培养系统
	1
	套

	
	聚焦系统
	1
	套

	
	软件部分及图像工作站
	1
	套

	
	防震台
	1
	套

	
	不间断电源
	1
	套

	
	试剂耗材包
	1
	套


2、技术性能指标表

	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	应用于开展CMA和CNAS检测项目，用于获取高质量的以及超高分辨率的光学切片图像，可用于观测固定细胞，活细胞，组织的深层结构，得到清晰锐利的二维及三维结构，可利用时间序列得到动态图像，获取的图像可进行量化分析，从而实现对样品的定性、定量、定时和定位研究。

	2
	性能

指标
	2.1激光器

	
	
	★2.1.1
	四激光器，包括405±2nm、488nm±2nm、561nm±2nm、640nm±2nm固态激光器。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.1.2
	软件可以直接控制所有激光器开关以及强度，并具有实验未使用时自动休眠的功能，有利于延长激光器寿命。

	
	
	2.1.3
	激光器功率最小调节精度≤0.01%。

	
	
	2.2 共聚焦扫描模块

	
	
	2.2.1
	检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。

	
	
	★2.2.2
	检测器数量：荧光检测器≥3个（至少1个是GaAsP-PMT），透射光检测器1个。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.2.3
	可灵活地向所选通道内进行光谱分光，光谱精度≤1.5 nm。

	
	
	▲2.2.4
	Galvo扫描振镜X、Y方向扫描振镜数量≤2个。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.2.5
	扫描头绝对线性扫描运动，保证激光在每个点驻留时间相同，保证定量实验结果的准确性，且回转时间短，>85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样：≥1μs像素停留时间，512x512分辨率成像条件下，单幅成像时间≤0.32 秒。

	
	
	2.2.6
	在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。

	
	
	▲2.2.7
	扫描光学变倍：最小变倍扫描系数≤0.75x，且变倍连续可调。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.2.8
	扫描速度：≥8幅/秒（512x512像素）、≥60幅/秒（512x64像素）、≥220幅/秒（512x16像素），且可以自由调节扫描区域。 

	
	
	2.2.9
	一次实验中单次扫描可以≥3个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数≥10。 

	
	
	2.2.10
	光谱扫描（Lambda成像）：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；光谱精度≤1.5 nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。

	
	
	2.2.11
	扫描成像视场数≥20 mm。

	
	
	2.3 高分辨率模块

	
	
	2.3.1
	荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行高分辨率成像。

	
	
	2.3.2
	高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的高分辨率成像深度。

	
	
	★2.3.3
	XY方向分辨率≤120nm。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.3.4
	高分辨率采用线性维纳滤波算法，高分辨率成像的结果可用于荧光定量分析。

	
	
	2.3.5
	获取图像时系统可自动配置各项参数，一键式处理生成高分辨率图像，也可支持在线实时处理生成高分辨率图像，并保存原始数据。

	
	
	2.4 显微镜主机

	
	
	2.4.1
	研究型全自动倒置显微镜，高效率光路设计。

	
	
	2.4.2
	显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm。  

	
	
	2.4.3
	全电动扫描台，具有独立的控制器及操控手柄。

	
	
	2.4.4
	显微镜透射光源：LED光源。

	
	
	2.4.5
	显微镜反射光源：荧光光源。

	
	
	▲2.4.6
	聚光镜：数值孔径≥0.55。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.4.7
	目镜一对：10X，视场数≥22。

	
	
	2.4.8
	≥6孔位物镜转盘。

	
	
	▲2.4.9
	物镜： 
10x干镜，数值孔径≥0.45；
20x干镜，数值孔径≥0.8；
40x干镜，数值孔径≥0.95；
63x油镜，数值孔径≥1.4；

能实现的最大扫描分辨率≥6000x6000像素。

（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.5 活细胞培养系统

	
	
	▲2.5.1
	配置活细胞培养系统，可控制温度、CO2浓度以及湿度。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.5.2
	细胞培养在独立空间内，培养皿底部、上部也可同时加热。

	
	
	2.5.3
	控温系统可同时控制至少4种温度；温度控制：室温至60℃，调节精度：≤0.1℃。

	
	
	2.5.4
	可进行CO2浓度控制，范围至少为0至8%，调节精度为≤0.1%。

	
	
	2.5.5
	湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿。

	
	
	2.6 聚焦系统

	
	
	2.6.1
	聚焦系统用于长时间实验锁定焦面，支持自动拼图和多位点采图过程的多点漂移补偿（不同位置可设置不同聚焦补偿offset参数）。

	
	
	2.6.2
	使用红外LED光源通过光栅投影方式监测焦面的位置变化。

	
	
	2.6.3
	高速稳定模式，采样频率≥200Hz。

	
	
	2.6.4
	兼容塑料培养皿和多孔板、普通玻片、腔室载玻片，支持Cy5.5波段荧光成像。

	
	
	2.7 软件部分及图像工作站

	
	
	2.7.1
	图像工作站 硬件配置不低于以下要求：系列处理器（核心数≥12，主频≥2.5GHz），≥1个8TB SATA 7200 rpm硬盘，≧64GB内存，≥31英寸液晶显示器。

	
	
	2.7.2
	智能化设置：通过选择样品的染料标记，一键自动设置所有的光路。

	
	
	2.7.3
	时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。

	
	
	2.7.4
	光谱扫描及拆分功能：可以去除自发荧光及荧光串扰。

	
	
	2.7.5
	景深扩展模块：用于全景深图像叠加运算和展示。

	
	
	2.7.6
	共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数、曼德尔系数、皮尔森系数等。

	
	
	2.7.7
	图像反卷积处理功能，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。

	
	
	2.7.8
	同步数据处理模块：具备强大的实时处理能力，在进行图像拍摄时，即可同步实现数据的实时传输与图像处理。该模块提供丰富多样的图像处理手段，支持≥ 3种图像处理。

	
	
	2.7.9
	图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。

	
	
	2.7.10
	图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。

	
	
	2.7.11
	裁剪功能，灵活地选择扫描区域。

	
	
	2.7.12
	再次调用功能：再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。

	
	
	2.7.13
	自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。

	
	
	2.7.14
	三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像，包括起始点/终止点和中心点两种采集模式。

	
	
	2.7.15
	Z轴深度补偿功能：自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

	
	
	2.7.16
	多位点及大视野拼图模块：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。

	
	
	2.7.17
	动态聚焦地图功能：通过多焦点三维位置（Support Points）拟合的聚焦地图实现样品大视野拼图，可解决因样品不平、皿底缺陷或者热效应引起的图像采集过程中聚焦不准的情况；适用于多种成像方式（明场、荧光等），并兼容玻底皿与塑料皿。

	
	
	2.7.18
	高动态范围成像：通过自动采集和组合不同激发强度的图像，获取具有扩展动态范围的图像。

	
	
	2.7.19
	在进行图像采集的同时，通过鼠标点击对指定任意形状的区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。

	
	
	2.7.20
	图像分析模块：创建自动测量程序，图像分割，强度测量，批处理功能等，可通过附加功能（边缘、算术、形态学分割、二进制等)扩展图像分析的能力。除了经典的分割方法，机器学习的模型也可以用于图像分割。可对图像面积、周长、中心点坐标等几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。数据以表格、列表和散点图/直方图、热图等方式显示，表格、图表和图像可以交互链接，以便用户查看数据。

	
	
	2.7.21
	细胞计数:提供简单、自动化的图像分析工作流程，用于对生物样品中荧光标记的细胞核进行计数，允许自动监测细胞数量及增殖过程，可测量细胞核的数量、密度，以及平均强度和平均面积。

	
	
	▲2.7.22
	三维图像处理和分析模块：3D和4D图像渲染，有≥3种渲染方式，并可进行不同渲染方式的结合；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。可在同一界面下同时进行2D和3D图像可视化，可以在显示3D渲染效果的同时显示单层2D图像。可采用经典的分割方法或机器学习的模型。可对图像几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。（要求提供对应产品的产品说明书或技术说明书或产品彩页，在证明材料中标注参数具体位置，加盖投标人公章）

	
	
	2.8 防震台

	
	
	2.8.1
	提供面积大于等于900*750mm的气浮平台,为显微成像系统专用气体悬浮防震台。

	
	
	2.9 不间断电源

	
	
	2.9.1
	输出电压：220VAC，精度±1%。

	
	
	2.9.2
	运行温度：0-40℃；功率：6KVA

	
	
	2.10 试剂耗材包

	
	
	2.10.1
	提供≥4瓶20mL的显微镜专用镜油。


（二）商务要求：

★1.交货地点： 深圳市光明区新湖街道环荔路1111号银星合成生物产业园3区B栋5楼     

★2.交货期：合同签订后  16   周内交货。
★3.报价方式及要求：
本项目不允许采购进口产品，仅接受国产产品投标，国产产品与服务报项目现场交货人民币含税含运价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费，同时包含货物运输到项目现场所需的运费及保险费。

★4.付款方式：

现汇分期付款：合同签订后电汇支付70 %；中标供应商发货后凭物流单电汇支付25%；合同项下产品和服务全部完成，凭采购人用户代表签字并加盖采购人公章的验收报告和全额增值税发票电汇支付剩余 5%。为确保中标供应商按合同要求履行义务，在采购人支付第一笔款项前，中标供应商应提供第一笔款项等额的预付款保函（电子/纸质）作为担保。具体为:中标供应商向采购人开具与预付款等额的预付款保函，保函由中标供应商开户银行所在网点或其上级银行机构出具，有效期至交货期后10个工作日。采购人确认收到有效的预付款保函后，再向中标供应商支付预付款项。
5.质保及售后服务要求：

1)投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2)投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3)投标人提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

4)投标人提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5)★投标人提供仪器设备的质保期  3  年（质保期内整机维修（包含激光器等零部件）、维修人员的路费、食宿等相关费用应已包含在投标总价中）。

6)投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7)★投标人提供配套软件  终身  升级服务，提供后期软件使用所需的补丁和维护（不涉及硬件的升级内容）。 

★8）以上相关费用（含路费、食宿）均应包含在投标总价中，采购人不再额外支付。
6.培训要求：

1)为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2) 投标人负责对采购人提供至少  2 次实操培训、维护保养指导等服务，培训时间由双方协商确定；厂家提供详细的作业指导书，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

★3）以上相关费用（含路费、食宿）均应包含在投标总价中，采购人不再额外支付。

7.运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8.安装、调试及验收：

1)合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

2)仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3)中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

★4）投标人需承诺供货时，提供依据JJF 2160、JJF 1101标准出具的检定证书/校准证书，项目至少包括水平方向长度测量误差、垂直方向长度测量误差、水平方向长度测量重复性、垂直方向长度测量重复性、温度偏差、温度波动度、温度均匀度等指标，检定/校准结果符合标准要求。提供法定计量检定机构的计量授权证书及附件,或校准机构的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书及附件。检定证书/校准证书原件须在产品交付时一并移交采购人。相关费用须包含在投标总价中。（须提供承诺函，格式自拟）
★5）质保期自最终安装验收合格后开始，质保期内整机维修（包含激光器等零部件）。在质保期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上的相关费用都应包含在投标总价中。 

9.质量及知识产权要求

1)投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

2)采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

