中国科学院深圳先进技术研究院

招标项目信息：
	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额

（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	1
	气相色谱-质谱联用仪
	1套
	否
	220
	220
	工业


（一）技术要求：

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	质谱主机
	1
	套

	2
	气相主机
	1
	套

	3
	液体自动进样器
	1
	套

	4
	仪器控制软件
	1
	套

	5
	分流不分流进样口模块
	1
	套

	6
	数据处理系统
	1
	套

	7
	安装附件与配套耗材
	1
	批

	8
	UPS稳压电源
	1
	套


2、技术性能指标表

	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	用于检测食品、药品和生物样品代谢产物定性与定量分析等。

	2
	性能

指标
	2.1质谱主机

	
	
	2.1.1
	采集范围不小于20～3000 m/z，且与采集速率无关；

	
	
	★2.1.2
	质量精度：≤2ppm(1pg八氟萘连续8针进样分析)；（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）

	
	
	★2.1.3
	仪器检测限：≤60fg八氟萘；（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）

	
	
	2.1.4
	最高分辨率≥25,000 FWHM；

	
	
	2.1.5
	动态范围：≥3个数量级；

	
	
	▲2.1.6
	配备独立EI源、独立化学源(CI)（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）；

	
	
	▲2.1.7
	真空度≤3e-7 mbar（提供实测真空度截图证明，加盖投标人公章）；

	
	
	▲2.1.8
	质量轴稳定性：连续48小时进样，25000FWHM分辨率条件下重复进样100 fq利血平，质量精确度≤5ppm（提供数据证明或提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）；

	
	
	2.2气相主机

	
	
	2.2.1
	保留时间重现性≤0.008%，峰面积重现性≤0.5% RSD；

	
	
	2.2.2
	柱温箱最高温度：≥450℃；

	
	
	2.2.3
	柱温箱程序升温精度：≤0.1℃；

	
	
	2.2.4
	压力设定范围：至少支持0～1000kPa（压力设定范围必须包含0～1000kPa整个区间，如0～1100kPa为符合要求，如0～800kPa、1000kPa视为负偏离），压力精度：≤0.001psi；

	
	
	2.3液体自动进样器

	
	
	▲2.3.1
	液体自动进样器样品位：2mL进样位≥100位（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）；

	
	
	2.3.2
	进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气；

	
	
	2.4分流不分流进样口

	
	
	2.4.1
	分流不分流进样口：最大分流比不小于12000：1，最高温度：≥400℃；

	
	
	2.5数据处理工作站

	
	
	2.5.1
	数据处理工作站配置至少为i7处理器，内存≥16G，硬盘内存≥1T，标配一个500G的固态硬盘；

	
	
	2.6仪器控制软件

	
	
	▲2.6.1
	气相色谱、质谱、软件为同一制造商，可通过同一控制软件实现对液相和质谱的控制、采集、数据处理（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）；

	
	
	2.6.2
	手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能；

	
	
	2.6.3
	提供NIST谱库检索定性；

	
	
	2.7 UPS稳压电源

	
	
	2.7.1
	功率≥10KVA，带LCD+LED显示；

	
	
	2.7.2
	输入电压范围170～275VAC（输入电压范围应为170～275VAC，如160～275VAC、170～285VAC为符合要求，如180～275VAC、170～265VAC视为负偏离），输出电压：220V，输出精度为：≤±2%；

	
	
	2.7.3
	超宽输入电压频率范围（40Hz～70Hz）（输入电压频率范围应为40Hz～70Hz，如30Hz～70Hz、40Hz～80Hz为符合要求，如45Hz～70Hz、40Hz～60Hz视为负偏离），适应不同的电力环境，兼容发电机，为实验室的设备提供更优质的保障；

	
	
	2.7.4
	输入谐波失真：﹤5%（非线性满载），输入功率因素：≥0.99；

	
	
	2.7.5
	蓄电池≥100AH/12V，阀控式铅酸免维护电池；

	
	
	2.7.6
	配置不间断供电电源1台、电池16只、电池箱1套；

	
	
	2.8 安装附件与配套耗材

	
	
	2.8.1
	启动工具包1套，安装启动工具，含安装附件，连接管路备件；

	
	
	▲2.8.2
	质谱耗材包至少包含惰性不分流衬管15根，惰性分流衬管15根，进样口隔垫50个，分流不分流衬管密封圈50个，0.25mm分流不分流进样口和检测器用石墨垫100个，0.25mm 质谱端用石墨垫100个， 2ml 螺口样品瓶与瓶盖100个，柱螺帽5个，质谱端螺母5个，10µl自动进样针10根；气相耗材包至少包含色谱柱2根，载气捕集阱5个，载气捕集阱基座1个；其他配套耗材包至少包含测试标液1套；真空泵油5瓶（规格不小于1L/瓶）， 20mL螺旋盖顶空小瓶2盒（规格不小于 100个/盒），18mm磁性螺纹盖，2mL螺口样品瓶2套（含瓶子和瓶盖瓶垫, 规格不小于100个/套）。（提供产品彩页或技术白皮书/说明书或官网截图等，加盖投标人公章）


（二）商务要求：
★1.交货地点： 深圳市光明区新湖街道环荔路1111号银星合成生物产业园3区B栋5楼。    
★2.交货期：合同签订后  12 周内交货。
★3.报价方式及要求：
本项目不允许采购进口产品，仅接受国产产品投标。国产产品与服务报项目现场交货人民币含税含运价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费，同时包含货物运输到项目现场所需的运费及保险费。

★4.付款方式：
现汇分期付款：合同签订后电汇支付70 %；中标供应商发货后凭物流单电汇支付25%；合同项下产品和服务全部完成，凭采购人用户代表签字并加盖采购人公章的验收报告和全额增值税发票电汇支付剩余 5%。为确保中标供应商按合同要求履行义务，在采购人支付第一笔款项前，中标供应商应提供第一笔款项等额的预付款保函（电子/纸质）作为担保。具体为:中标供应商向采购人开具与预付款等额的预付款保函，保函由中标供应商开户银行所在网点或其上级银行机构出具，有效期至交货期后10个工作日。采购人确认收到预付款保函后，再向中标供应商支付预付款项。

5.质保及售后服务要求：
1)投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2)投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求2小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3)投标人提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

4)投标人提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5)★投标人提供仪器设备的保修期  3   年（保修期内维修并更换除色谱柱以外的零部件、维修人员的路费、食宿等相关费用应已包含在投标总价中）。

6)投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7)★投标人提供配套软件   终身  升级服务。

8)★以上相关费用（含路费、食宿）均应包含在投标总价中，采购人不再额外支付。
6.培训要求：
1)为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2)投标人负责对采购人提供至少  1  次实操培训、维护保养指导等服务，培训时间由双方协商确定；且厂家每年安排 4 次应用培训；厂家提供详细的作业指导书（含操作、期间核查、维护保养），以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

3)★以上相关费用（含路费、食宿）均应包含在投标总价中，采购人不再额外支付。
7.运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8.安装、调试及验收：
1)合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

2)仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 

3)中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 

★4）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上的相关费用都应包含在投标总价中。

9.质量及知识产权要求

1)投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

2)采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

