第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦正置显微镜 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 激光共聚焦正置显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

2.1 可做薄膜类、纤维类、水凝胶类、MOFs、COFs等多种材料样品

2.2 可实现三维成像、长时程荧光追踪、单晶或单光子成像、反应过程的可视化动态成像、反应动力学/热力学测试，可升级荧光寿命测定及荧光气氛的定量分析功能。

- 技术规格：

3.1 激光器系统：

*3.1.1 至少配备以下4根固体激光器，数量后期可升级

3.1.1.1 固体激光器：405nm，最大功率≥50mW；

3.1.1.2 固体激光器：448±3nm，最大功率≥15mW；

3.1.1.3 固体激光器：514±3nm，最大功率≥15mW；

3.1.1.4 固体激光器：639±3nm，最大功率≥15mW；

3.1.2 激光器由原厂整合并由原厂校正；独立AOTF控制；

3.2 共聚焦扫描系统：

#3.2.1 扫描分辨率：最大扫描分辨率≥8000 x 8000

3.2.2 能够进行X、Y、Z、T、λ（发射光谱扫描）、θ（旋转角度）、I（光强度）、A（区域）等多维组合扫描，可实现点扫描、线扫描、曲线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等。

3.2.3 高效率棱镜分光系统或成熟反射光栅分光系统，连续检测荧光波长范围410-830nm，光谱分辨率5nm，发射光调节步进1nm；

3.2.4 可见光专用光学扫描部件，波长校正范围410～830nm；

3.2.5 扫描视场：在照明充分均匀时，中间图像平面视野对角线≥22mm；

3.2.6 高分辨率扫描振镜：扫描速度≥10帧/秒（512 x 512分辨率）；双向扫描速度≥5000线/秒；扫描速度调节步进1Hz，不少于100档扫描速度调节；

#3.2.7 扫描变倍：0.8X～45X，连续可调，必须有1倍以下的扫描变倍

3.3 检测系统：

#3.3.1荧光检测器类型及数量：至少配备Hyd或者GaAsP高灵敏光谱型荧光检测器≥2个

3.3.2 每个检测器在500nm处光子探测效率：≥45%

#3.3.3 检测范围：410nm-830nm，可接收检测红外区光信号

3.3.4 明场检测器：1个PMT

3.4 激光共聚焦超高分辨率系统：

#3.4.1 成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图；

3.4.2 高分辨率成像速度可满足≥10 幅/秒（512×512分辨率）；

3.4.3 所有适合配置激光器激发的荧光样品均可进行高分辨率成像，无需选择特殊荧光抗体及试剂；

3.4.4 采用高灵敏度阵列检测器，超强硬件性能实现超高分辨率的成像方式，结合软件实现实时出图。

3.5 光学显微镜系统

*3.5.1 研究级全自动正置显微镜：具备明场、荧光、观察功能。显微镜控制可通过彩色触摸屏、遥控器、机身按钮、共聚焦软件来控制；

3.5.2 显微镜透射光源：LED光源，色温4500K；

3.5.3 镜体电动Z轴调焦，步进精度≤5nm。

3.5.4 电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；

3.5.5 同一品牌长寿命荧光电源，光纤传输，光强度可调

3.5.5.1 紫外激发单色滤块: 激发320-360nm; 阻挡400nm; 发射: LP425nm

3.5.5.2 蓝色激发单色滤块: 激发450-409nm; 阻挡505nm; 发射: LP515nm

3.5.5.3 绿色激发单色滤块: 激发510-560nm; 阻挡580nm; 发射: LP590nm；

3.5.6 电动6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，12个可调视场光阑；

3.5.7 宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，视场数≥25mm；

3.5.8 宽视野平场目镜10倍，视场数25mm，屈光度可补偿调节；

3.5.9 物镜：

3.5.9.1 5倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.15；

3.5.9.2 10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.45；

3.5.9.3 20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.75；

3.5.9.4 40倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.3；

3.5.10电动载物台，配备通用样品夹。

3.6 计算机工作站：

6核CPU ≥2.3 GHz，内存≥64GB，高性能CUDA GPU显卡3072个内核，显存≥24GB，液晶真彩4K高清显示屏(1个)≥31寸，显示屏分辨率≥4096 x 2160，固态硬盘768GB（256+512GB），Windows 10 Professional (64 位)操作系统。

3.7 软件系统：

3.7.1 控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

3.7.2 可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）

3.7.3 三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件；

3.7.4 光谱拆分软件：能对样品发射荧光进行从400-800nm光谱扫描，可实现在线光谱拆分和扫描后光谱拆分；

3.7.5 多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图；

3.7.6 能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加；

3.7.7 具备快捷简便的成像设置导航系统，拖放式设置共聚焦成像，界面简单，一目了然，提高共聚焦的使用效率。

- 产品配置要求

4.1 激光器系统；

4.2 扫描检测系统；

4.3 激光共聚焦超高分辨系统；

4.4 全自动正置显微镜；

4.5 计算机工作站；

4.6 软件系统；

4.7 原厂配备防震台

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 查询项目

5.1.1 561nm激光器

5.1.2 488nm激光器

5.1.3 荧光检测器

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：设备送达用户指定地点后，中标人应在收到用户通知后2周内派遣合格的技术人员前往用户指定地点进行安装调试，并在15天内完成设备的安装、调试工作。

1.2  技术培训：仪器调试合格后，乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行免费技术培训，直到参加培训人员具备独立操作能力，能按照SOP熟练操作产品，并能排除使用中的一般性障碍。

1.3 保修期：一年

1.4 维修响应时间：2小时响应，如遇故障专业维修工程师应于24小时内到场并解决问题；故障设备修复期限自报修之日起计算，不超过2个工作日，逾期按采购方要求由中标方提供备用机，同时质保期按照逾期天数顺延。

1.5 软件版本终身免费升级。本合同签订后及货物使用中，如涉及增加系统软件、功能性软件或安全性软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给予免费更新并调试完好。

（三） 订货数量：

激光共聚焦正置显微镜1套

- 交货地点：

中国科学院新疆理化技术研究所

（五）交货日期：

合同签订后90天

（六）执行的相关标准

例如：产品应满足相关国家标准及行业标准。或具体列举出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范