第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子束抛光机 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 离子束抛光机

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 设备工作在车间环境，室温﹢15℃～25℃和相对湿度≤75%，供电电源380V（±10%）/50Hz，三相五线制，连续稳定工作时间≥100h。

- 设备用途：

为一台专用于φ2米量级光学元件的离子束抛光系统，最大可加工光学元件的口径为φ2米，厚度500mm的光学元件。设备占地面积≤7mx7m，高度≤4m，工件采用径加工φ2米工件。最终面形加工精度优于1/10波长PV，1/100波长RMS（波长取632.8nm），表面粗糙度优于1nmRMS。

- 技术规格：

3.1总体性能指标

3.1.1 设备主要包括：真空系统、运动系统、离子源系统、工件翻转装夹系统、电气控制系统、水冷系统、工艺软件等；

3.1.2 设备运动与加工方式：单真空室结构，工件安装方式为立式，离子源安装方式为卧式；

3.1.3设备可加工的光学元件类型

（1）材料：光学材料（微晶玻璃、ULE、融石英、K9）、单晶材料（Si、锗、单晶SiC）、红外材料等；

（2）光学表面：平面、球面、非球面、自由曲面；

（3）镜面外形：圆形、椭圆、长方形等。

*3.1.4 可加工的光学元件尺寸：

（1）真空室可实现加工工件最大口径≥φ2000mm、厚度≥500mm；

（2）真空室工件装夹系统可承载的工件重量≥2500Kg（含镜框）；

3.1.5 设备总体规格：

（1）设备腔体重量≤25t；

（2）电源三相五线制380V，50Hz，总功率≤50kW；

（3）使用环境温度：18℃～25℃；

（4）使用相对湿度：≤75%；

（5）气源压力：0.6～0.8Mpa；

#（6）设备占地总面积：≤7m╳7m，总高：≤4m；

#3.1.6 红外测温监控系统，实时监控镜面温度变化。测温范围：﹢20℃～1000℃，测量距离345mm～4300mm。

3.2运动系统

3.2.1 运动机构为3轴3联动，具有有效的防护措施，避免材料溅射污染；各轴可自由设定零点；

#3.2.2 X、Y轴运动行程：≥2100mm；

3.2.3 Z轴运动行程：≥300mm；

#3.2.4 X、Y、Z轴最大运动速度：≥6m/min，其中X/Y轴最大加速度5m/S2;

3.2.5 X、Y、Z轴重复定位误差：≤0.01mm；

#3.2.6 X、Y、Z轴几何精度：直线度≤20μm/1000mm，垂直度Z⊥X、Z⊥Y、X⊥Y≤15μm/500mm；

3.2.7 三坐标测头重复定位精度：≤±0.005mm；

3.3离子源指标

#3.3.1 离子源为成熟的广泛应用的射频离子源，配备射频离子源RF80mm和RF40mm两种口径离子源各一套，连续稳定工作时间≥100h；

*3.3.2 去除函数为高斯型，体积去除率24小时不稳定性≤5%；

3.3.3 配置至少3种规格栅网、口径范围30～80mm，并搭配不少于10种孔径规格的离子光阑；

3.3.4 离子最大能量：≥1200eV；

3.3.5 最大射频功率：≥600W；

3.3.6 配置法拉第杯，杯口直径：φ1mm；

3.4 真空系统性能指标

*3.4.1 真空室极限真空度：≤1x10-4Pa；

3.4.2 工作真空度：≤1x10-2Pa；

#3.4.3 从常压达到工作真空度的抽真空时间：≤1hour；

3.5工件翻转装夹系统

3.5.1 工件翻转小车用于镜片翻转装夹使用，使镜面由水平状态翻转至垂直状态；

3.5.2 翻转小车承重≥2500kg（含镜框）；

3.5.3 翻转小车应具有方便快速装夹、翻转功能；

3.5.4 翻转小车方便与真空腔室对接；

#3.5.5 装夹系统应可适应不同镜子厚度的加工要求，加工时镜片为垂直状态（即镜面光轴水平），固定可靠无松动，可抵御抽放真空导致的冲击且不允许对镜片产生装夹应力。

3.6水冷机

3.6.1 用于冷却离子源和真空泵等需要冷却的设备；

3.6.2 温度范围控制在18℃～25℃；

3.6.3 温度稳定性：±2℃（8小时内）；

3.6.4 制冷量：≥2.5Kw。

3.7工艺控制及其它功能

工艺控制系统需高度集成，同一软件可对真空系统、运动系统、离子源系统、水电气系统、镜面温度监控系统实时有效监控。并可对其过程进行状态监控、反馈、控制、操作等。工艺软件可进行自动对刀、数据处理、驻留时间计算、误差补偿、数控代码转化、加工结果分析和加工报告生成等功能。

（四）交货日期：

合同签订后10个月内

- 执行的相关标准：

设备设计制造和安全防护按照国家标准《GJB900A-2012装备安全性工作通用要求》进行设计和制造

检验依据《GB_T17421机床检验通则》