# 项目需求

## 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子层沉积设备 | 1套 | 合同生效后5个月内 | 中国科学院光电技术研究所用户指定项目现场 |

注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

## 二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号；

1.2  投标人提供的货物须是全新的成熟的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标；

1.3  投标人提供的产品样本（如技术文件、官方彩页等）、图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读，可以是英文版本，但必须提供中文译文件，当中英文冲突时以中文文件为准。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考；

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标函中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中；

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标函中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中；

2.3  为便于采购人用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在合同生效后60天内向采购人用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中；

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用；

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存；

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏-40˚C ~50˚C和相对湿度0~100%的环境条件下运行。能够连续正常工作；

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座；

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有货物和系统按下列要求进行验收：

4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换；

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任；

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本项目需求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

- 具体要求

原子层沉积设备

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原子层沉积设备 | 1 | 套 | 否 | 1200 | 1200 | 工业 |

- 技术部分

1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 12英寸半自动传送腔 | 1 | 台 |
| ★2 | 12英寸晶圆热ALD工艺系统 | 1 | 台 |
| 2-1 | 化学源安全柜 | 4 | 台 |
| 2-2 | 定制电源和电控箱 | 1 | 台 |
| ★3 | 12英寸晶圆等离子体ALD工艺系统 | 1 | 台 |
| 3-1 | 气体输送系统 | 1 | 台 |
| 3-2 | 化学源安全柜 | 2 | 台 |
| 3-3 | 定制电源和电控箱 | 1 | 台 |
| 3-4 | 等离子体发生器系统 | 1 | 台 |
| 3-5 | 内腔备用替换部件 | 1 | 套 |
| 4 | 真空装置系统 | 1 | 台 |
| 4-1 | 传送腔干泵 | 1 | 台 |
| 4-2 | 热ALD腔干泵 | 1 | 台 |
| 4-3 | 等离子体ALD干泵 | 1 | 台 |
| 4-4 | 内腔备用替换部件 | 1 | 套 |
| 5 | 随机文件 |  |  |
| 5-1 | 操作手册（纸质及电子版） | 2 | 套 |
| 5-2 | 出厂检测报告 | 1 | 套 |
| 5-3 | 软件授权使用书 | 1 | 套 |
| 5-4 | 合格证 | 1 | 套 |
| 6 | 随机安装调试工具一套 | 1 | 套 |

技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 应用范围和要求 | 系统包括Load Lock晶圆装载室、自动传输装置、热ALD反应腔、等离子体ALD反应腔、干泵抽真空系统、装载室、传输腔等，均可装载12英寸的硅晶圆片。 |  |
| 2 | 功能要求 | 1 | 设备软件具备将工艺温度、压力、气体流量等参数处理成平均值、最大值\最小值、3sigma值的能力 |
|  |  | 2 | 主电脑需具有人机界面、通讯及主要参数存储等功能，以及具备硬盘系统 |
|  |  | 3 | 设备具有颜色信号指示灯 |
|  |  | 4 | 在机械部件运动处，凡是可能伤及作业者的地方，需要有保护盖，防止手等误入而受伤 |
|  |  | 5 | 各种电气开关、电源接头处需要有安全防护盖板，避免手或螺丝刀等误插入 |
|  |  | 6 | 当意外停电恢复供电后，需要有相应的装置以确保设备不能自动重新启动 |
|  |  | 7 | 设备需要配有紧急停止装置(EMO),当被按下时，以下要求需要满足：关闭整机电源。停止硅片搬送，各部件保持原来位置 |
|  |  | 8 | 设备上需要有相应的安全互锁装置，当接收到信号时能响应动作并发出报警 |
|  |  | 9 | 在有可能高温烫伤、射线伤害，机械夹伤等危险源处，需要有相应的警告标签 |
|  |  | 10 | 设备配备1台操作电脑 |
| 3 | 反应腔配置 | 1：热ALD反应腔 |  |
|  |  | 1 | 双腔体结构，反应腔体安装在真空腔体中，双重密封确保安全 |
|  |  | 2 | 反应腔顶部、底部及腔体壁应为热壁,采用分区加热方式，加热区域采用独立加热控制方式，确保无前驱体冷凝 |
|  |  | ★3 | 腔体外壁温度始终低于60℃ |
|  |  | ★4 | 每种反应源前驱体通过独立入口与管路进入反应腔体，避免前驱体相互间的交叉污染，避免管路壁上生成薄膜 |
|  |  | 5 | 反应腔本底真空≤2.7Pa（20mTorr） |
|  |  | 6 | 反应腔漏率≤0.27Pa/min（2mTorr/min） |
|  |  | 7 | 工艺温度150-400℃ |
|  |  | 8 | 控温偏差：设置温度为150-230℃时控温偏差在1℃以内；设置温度为230-320℃时控温偏差在2℃以内；设置温度为320-400℃时控温偏差在3℃以内 |
|  |  | ★9 | 具备HfOx、AlOx、TiOx、TiNx工艺能力，膜厚范围可实现2nm-200nm |
|  |  | ★10 | 配备≥4路液态前驱体管路 |
|  |  | 11 | ALD热源前驱体温控范围：50-150℃ |
|  |  | 12 | 源瓶容积≥500ml |
|  |  | 13 | 臭氧发生器浓度≥12% |
|  |  | 14 | 配备干泵（抽速≥600立方米/小时），预留分子泵接口 |
|  |  | 15 | ALD脉冲阀，响应时间≤10 ms |
|  |  | 2：等离子体ALD反应腔 |  |
|  |  | ★1 | 腔体外壁温度始终低于60℃ |
|  |  | ★2 | 每种反应源前驱体通过独立入口与管路进入反应腔体，避免前驱体相互间的交叉污染，避免管路壁上生成薄膜 |
|  |  | 3 | 反应腔本底真空≤2.7Pa（20mTorr） |
|  |  | 4 | 反应腔漏率≤0.27Pa（2mTorr/Min） |
|  |  | 5 | 工艺温度50-450℃ |
|  |  | 6 | 控温偏差：设置温度为50-200℃时控温偏差在1℃以内；设置温度为200-320℃时控温偏差在2℃以内；设置温度为320-450℃时控温偏差在3℃以内。 |
|  |  | 7 | 采用双加热丝，陶瓷材料 |
|  |  | ★8 | 配备≥2路液态前驱体管路 |
|  |  | ★9 | 具备SiOx、SiNx、AlNx工艺能力，膜厚范围可实现2nm-200nm |
|  |  | 10 | ALD热源前驱体温控范围：50-150℃ |
|  |  | 11 | 源瓶容积≥500ml |
|  |  | 12 | 工艺气体：02、N2、Ar、NH3、DCS、He、NF3 |
|  |  | ★13 | 等离子体发生器：采用电容耦合等离子体CCP |
|  |  | 14 | 1套射频电源。高频射频频率为13.56MHz，功率范围包含0-3000W，功率可以调节 |
|  |  | 15 | 1套匹配单元，功率匹配单元 |
| 4 | 机台产生颗粒和污染 | ▲1 | 颗粒个数@0.2μm：20个（12英寸晶圆），相应数据投标人须提供12英寸晶圆颗粒Map图作为证明资料（证明资料需为制造商公开发布的印刷资料） |
|  |  | ▲2 | 金属污染：5E10atoms/cm2 |
| 5 | 软件控制系统 | 1 | 软件能实时监控设备状态，具有工艺参数及环境参数记录功能，参数记录时间间隔≤1s，参数记录保存时间≥1年；具有异常报警功能 |
|  |  | 2 | 软件系统可对温度、流量、阀门、压力等进行自动控制 |
|  |  | 3 | 控制软件可实现热ALD腔体和等离子ALD腔体同时作业 |
|  |  | 4 | 可保存工艺菜单≥1000条 |
| 6 | 验收技术指标 | 1：工艺验收指标-HfO2 |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度（12英寸）均匀性≤5%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤3%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |
|  |  | ★4 | 每个循环沉积的厚度（GPC）≥0.09nm/循环； （检测方法：测量沉积200个循环，计算单个循环沉积厚度）。 |
|  |  | ★5 | 台阶覆盖率（图形深宽比≥3、沟槽CD≤100nm时）≥98%； （计算方法：台阶覆盖率=沟槽底部沉积的厚度/顶部沉积的厚度×100%）。 |
|  |  | 2：工艺验收指标-Al2O3 |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤3.0%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤3.0%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |
|  |  | 3：工艺验收指标-TiOx |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤5%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤3.0%（3） |
|  |  | 4：工艺验收指标-TiNx |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤9.0%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤3.0%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |
|  |  | 4 | 膜层折射率n@632.8nm：2.070.05 |
|  |  | 5：工艺验收指标-SiOx |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤2.0%； （测量时去边3mm，选取97个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间均匀性≤2.0%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |
|  |  | 4 | 膜层折射率n@632.8nm：1.460.05 |
|  |  | ★5 | 每个循环沉积的厚度（GPC）≥0.075nm/循环； （检测方法：沉积200个循环，测量膜层厚度计算单个循环沉积厚度） |
|  |  | ★6 | 台阶覆盖率（图形深宽比≥3、沟槽CD100nm时）≥99%； （计算方法：台阶覆盖率=沟槽底部沉积的厚度/顶部沉积的厚度×100%）。 |
|  |  | ★7 | 应力：-400MPa ~0MPa |
|  |  | 6：工艺验收指标-SiNx |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤2.0%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤2.0%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |
|  |  | 4 | 膜层折射率n@632.8nm=1.8-1.9 |
|  |  | ★5 | 每个循环沉积的厚度（GPC）≥0.065nm/循环； （检测方法：沉积200个循环，测量膜层厚度计算单个循环沉积厚度） |
|  |  | 7：工艺验收指标-AlNx |  |
|  |  | 1 | 厚度偏差：0.2nm@10nm沉积厚度 |
|  |  | ★2 | 片内厚度均匀性≤3%； （测量时去边3mm，选取49个点测量，取3倍标准差3） |
|  |  | 3 | 片间厚度均匀性≤3%； （测量不少于5片，取3倍标准差3） |

- 商务条款

- 交货地点：甲方指定地点

- ▲交货期：合同签订后的5个月内交货。

- 报价方式及要求：

- 本项目不允许采购进口产品参与投标。

- 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、售后服务等其他各项有关费用。

- 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

- ★付款方式：

- 合同签订生效后30日内，在收到中标人开具合同金额10%的履约保证金（供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在终验收合格后一年按原方式退还，不计利息。）后，支付45%的货款。

- 合同签订生效后30日内，乙方完成设备设计方案并通过甲方评审，甲方支付20%的付款。

- 预验收合格后30日内支付20%的货款。

- 现场安装终验收合格后，卖方向采购人开具合同全额增值税发票，采购人支付15%的货款。尾款支付并不免除中标人履行合同中约定质保服务的义务。

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队；

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务；

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复；

- 投标人提供仪器设备的免费保修期一年，保修期从最终安装验收合格后开始计算（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）；

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等；

- 投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

- 培训要求：

为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- 设备现场终验收后，中标方对招标人用户方提供进行为期2周或2周以上的培训。内容包括操作方法、维修技术、故障排除和日常注意事项等，确保操作人员能够安全、正确、有效的操作与维护系统；

- 中标方必须提供设备试验、验收的有关国家或企业标准、规范和方法及本机所用软件合法证明书；

- 设备验收及培训时所需的各项耗材及相关测试实验等费用由中标方承担，并计入投标总价。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人来,则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 设备验收分为中标方厂商地预验收和招标人用户地终验收，预验收和终验收的内容将遵照双方签订的技术协议和验收大纲执行。

- 预验收要求：

设备发货前，招标人到设备制造商工厂进行设备预验收，按《预验收检测大纲》中的技术要求对设备的硬件进行逐条检验，合格后方可包装、发运。《预验收检测大纲》包含功能性、硬件参数等指标，在预验收前需双方签字认可。

- 终验收要求：

设备到达招标人用户所在地后，在接到招标人用户通知后一周内，中标方工程师到达招标人进行定位等，厂务准备好后，中标方工程师进行安装调试，直至达到验收指标。

- 终验收方法及项目：

按《终验收检测大纲》中的技术要求对系统进行逐条验收，合格后方可出具验收报告。《终验收检测大纲》在终验收前需双方签字认可。

- 验收依据：

验收将按照招标人和中标方共同确定的《技术协议》和《检测大纲》执行。不在双方确定的验收大纲范围内的条款，按国家（或行业）标准和规范执行。现场安装、调试、验收合格后，双方签署验收报告，该报告是终验收报告，作为付款的最终依据，验收报告由双方签字生效。招标人代表有权参与有关验收试验，中标方应向招标人的验收代表提交试验数据和报告。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。