东方国际招标有限责任公司

[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
国家纳米科学中心

显微共聚焦拉曼光谱仪采购项目

招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G250360376
东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2025年4月
第八部分  采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	显微共聚焦拉曼光谱仪
	1套
	合同签订后180天内完成全部交货
	天津港
	国家纳米科学中心用户指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40 ℃～＋50 ℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220 V（(10％）/50 Hz、气温摄氏+15 ℃～＋30 ℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

显微共聚焦拉曼光谱仪
技术要求：

工作条件：

1.1
电力供应：AC 220 V，50 HZ

1.2
工作温度：15 ℃-27 ℃, 允许环境温度偏差为±3 ℃

1.3
工作湿度：<50%    

设备用途：

2.1 通过检测材料的拉曼散射光谱来分析材料的分子结构、化学成分与材料特性。系统包括多波长激光光源、高分辨率光栅、研究级显微镜系统、软件及数据库系统和计算机系统等。可实现对材料的快速、无损检测，并利用快速拉曼成像功能得到材料中成分、含量、应力分布等信息。

技术规格：

3.1 主机

3.1.1 仪器具有较高整体性和稳定性，具有较高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。本仪器可以实现与扫描电镜、原子力显微镜、近场光学显微镜、激光共聚焦扫描显微镜和纳米压痕仪联用，而无需对设备做出任何改变。

3.2 激光器
*3.2.1 采用外置激光器，需包含457 nm（功率≥25 mW）、532 nm（功率≥50 mW）、632.8 nm（功率≥17 mW）、785 nm（功率≥300 mW）。  
#3.2.2 要求各个波长激光器均配有激光扩束器，使激光光斑尺寸在焦平面上连续可调，50倍标准物镜下，光斑尺寸可在1 μm-40 μm连续变化。

3.2.3 仪器可拓展到更多工作波段，包括深紫外波长（244 nm，266 nm等）和红外波长（1064 nm等）需提供仪器耦合案例照片。

#3.2.4 滤光片转台、光栅转台、XYZ自动平台等齿轮传动部件，需具备光栅尺反馈补偿系统，提升定位精度。直线光栅尺SDE≤10 nm；圆光栅尺SDE ≤0.2 arc second。

3.3 光谱仪

#3.3.1 采用自动聚焦透射式光谱仪，光谱仪焦长200 mm-500 mm。

3.3.2  系统总通光效率大于40%。

3.3.3  高灵敏度：硅三阶峰（约在1440 cm-1）的信噪比≥25:1，并能观察到四阶峰。（激发波长：532 nm，功率≤10 mW；光阑：≤50 μm（狭缝宽度或针孔）；光栅刻线≥1800刻线/毫米；曝光条件：曝光时间100 s，累加次数3次（或曝光时间60 s，累加次数5次）；显微镜头为100倍；检测样品：单晶硅片。）

3.3.4  光谱范围：200 nm 到1100 nm，全光谱范围内可快速连续扫描，无接谱。

3.3.4.1  457 nm激发波长，拉曼光谱范围：100-10000 cm-1。

3.3.4.2  532 nm激发波长，拉曼光谱范围：50-9000 cm-1。
3.3.4.3632.8 nm激发波长，拉曼光谱范围：100-6000 cm-1。
3.3.4.4785 nm激发波长，拉曼光谱范围：100-3500 cm-1。
*3.3.5 光谱分辨率：≤1 cm-1。（信号源：氖灯；光栅：≥1800刻线/毫米；测试585 nm发光线，其半高全宽≤1 cm-1。）

3.3.6 配置1200刻线/毫米、1800刻线/毫米和2400刻线/毫米光栅。软件控制光栅自动切换，并能实现光栅连续转动的全谱扫描方式，保证高分辨率下的无接谱。

*3.3.7 光谱重复性：≤ ±0.02 cm-1。（光栅刻线：≥1800刻线/毫米；光谱范围：100-4000 cm-1；物镜：50×；累加次数：50；检测样品：单晶硅片, 520 cm-1中心位置重复性≤±0.02 cm-1。）

 #3.3.8 CCD探测器：紫外和近红外同时增强型CCD探测器，像素数：1024*256；光谱响应范围：200 nm-1100 nm；半导体制冷到-70 ℃，且无需等待恢复到室温，可直接关机；最短积分时间：0.001 s。

3.4 智能控制功能

3.4.1 全自动切换激光器、滤光片、光栅等光学元件。

3.4.2 自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路。

3.4.3 自动定期仪器状态校准、并自动调节准直光路，保证仪器最佳性能状态；可通过互联网实现远程自动调整及优化。

*3.4.4 仪器内置标准校准品（硅片及氖灯），可一键自动调用内置校准品，实现波长自动校准功能。

3.4.5 拉曼信号采集模式与白光照明模式自动切换。

3.5 共焦技术

*3.5. 1 空间分辨率：横向分辨率≤0.35 μm，光轴方向纵向分辨率≤1 μm。（物镜：100X；激发波长：532 nm；检测样品：单晶硅片。）

3.6  共焦显微镜

#3.6.1 高稳定性科研级进口原装正置显微镜，配置10X原装目镜。

3.6.2 物镜：5X、20X、100X物镜、50X长焦物镜。

3.6.3 显微镜厂家原装透射和反射柯勒照明。

3.6.4 彩色相机（500万像素），可安全观察激光光斑，可在计算机上显示存储图像。

#3.6.5 调节显微镜自动平移台高低的方式来聚焦样品。

3.7 数据库

具有谱库检索和建库功能，并提供无机物、有机物高分子数据库，数据库。
3.8 全套软件包

3.8.1 Windows下光谱专业软件包－包括仪器控制、数据采集、计算、分析和处理及曲线拟合等各项功能。内置扫描控制及数据处理软件，可方便快速地处理数据，并基于以下指标实时进行数据分析和成像：

某一个拉曼信号的强度

拉曼信号特定范围强度的综合信息

成分含量分布信息高分辨图像

3.8.2 软件可永久免费更新、升级。

3.9 拉曼成像功能模块

#3.9.1 配置带光栅尺反馈控制系统的XYZ自动平台，自动平台的扫描范围：X≥100 mm，Y≥70 mm，Z≥20 mm。

3.9.2 最小步长为≤0.05 μm。

3.9.3 可自动定位样品，并对其进行拉曼成像，可实现分散多点、线、面扫描和共焦深度的扫描成像。

3.9.4 采用光栅尺反馈控制系统自动控制克服反向间隙，保证原始点的重复性，手动及自动移动样品台均可记录位置，需提供光栅尺实物照片及移动样品台记录位置的软件截图。

3.9.5 包括Z轴自动聚焦硬件及软件

*3.9.6 可实现多波长下的快速实时拉曼成像、PL成像，扫描速度≥1500张光谱/秒。

3.9.7 多变量化学计量学统计数据分析软件包。

3.9.8 同步采集光电流与拉曼/荧光光谱及成像。

3.9.9 具备预扫描功能，对倾斜弯曲等样品进行自动聚焦扫描成像。

3.9.10 实现样品的三维实体（不同深度）的拉曼扫描成像，重构三维立体分布。

#3.9.11 可实现厘米级尺寸样品不动的高空间分辨率快速拉曼扫描成像。

3.10 原位冷热台

3.10.1 含冷热台、温度控制器、液氮泵、液氮杜瓦瓶、连接电缆、连接软管、控制软件

3.10.2 温度范围：-196到600 ℃。

3.10.3 全程温度精度和稳定性：≤0.1 ℃。

3.10.4 加热/冷冻速率：0.01-150 ℃/min。

3.11 拉曼扩展技术模块。

3.11.1 起偏/检偏波长范围400 nm-1000 nm，覆盖可见和近红外激发波长。

3.11.2 激发光路自动偏振模块。

3.11.3 信号光路自动检偏模块。

3.11.4 偏振角度0-360°全自动可调。

3.11.5 具有消偏功能，以去除光谱仪对不同角度偏振散射光的影响。

3.11.6 偏振角度0.1°精确可调，示数显示至0.0001°。
3.12 计算机

性能好于Intel i7以上机型，16G RAM，1T 硬盘，CD-RW刻录机，1000M网卡，27英寸液晶显示器， Windows 10 操作系统，可观察和存储显微镜下的白光像。
产品配置要求

 产品主体部分说明 

4.1.1  自动聚焦透射式光谱仪1套

4.1.2  外置激光器4套
4.1.3  科研级显微镜1套
4.1.4  XYZ三维自动平台1套
4.1.5  高空间分辨快速拉曼扫描成像1套

4.1.6  配套操作软件、数据处理系统1套

4.1.7  拉曼偏振1套

4.1.8  配套操作软件、数据处理系统1套
4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1  原位冷热台1套 

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 查询项目

5.1.1 二次谐波

5.1.2 荧光寿命成像系统        

6.  技术文件：

6.1 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书；

6.2 随机提供产品使用说明书和维护说明书；

6.3 随机提供系统软件安装光盘

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

验收程序分为开箱验收、安装调试和最终验收。

1.1.1 买方负责提供安装场地，由卖方负责改造以达到设备安装要求。

1.1.2 开箱验收：货物到达买方指定安装地点后，双方代表共同进行开箱验收，并在开箱验收单上签字。如大型设备需吊装等费用，费用由卖方负责。验收内容包括：清点货物是否与合同内容一致，是否完好无缺损，配件、资料是否完备。如有任何问题由卖方负责。

1.1.3 安装调试：开箱验收合格后，卖方派遣工程师现场进行安装调试，双方对产品各项功能、指标进行符合性检查并签署安装调试报告。

1.1.4 最终验收：经安装调试完毕，买方负责根据相关管理规定及合同规定的技术指标对设备进行验收。验收通过后，双方签署验收意见并加盖公章，作为最终验收完成的依据。

1.2 技术培训

1.2.1 设备安装调试完毕后，卖方负责安排技术工程师到用户现场对设备操作及维护进行培训，并提供设备操作规程等相关培训资料。

1.2.2 培训时间3个工作日，不限人次。

1.2.3 培训期间所有相关费用由卖方承担。

1.3 保修期

安装验收合格后，厂家提供一年的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

（三） 订货数量：

 1套。

（四） 目的港：

 天津港

。

（五）交货日期及地点：

  交货日期：合同签订后6个月内

交货地点：国家纳米科学中心用户指定实验室
3

